宁德市疫情防控医疗仪器设备

采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：FJSHYZB-2020-005

项目名称：宁德市疫情防控医疗仪器设备采购项目

采购单位：宁德市卫生健康委员会（公章）

招标代理：福建省鸿远招标有限公司（公章）

二〇二〇年二月

目  录

第一章  谈判邀请	2

谈判项目一览表	4

第二章 竞争性谈判须知	6

竞争性谈判须知前附表	6

第三章  采购内容及要求	20

第四章  合同主要条款及格式	38

第五章  响应文件格式	41

第一章  谈判邀请

福建省鸿远招标有限公司受宁德市卫生健康委员会的委托，对其宁德市疫情防控医疗仪器设备采购项目进行竞争性谈判，现欢迎合格的供应商前来参与。

1、项目编号：FJSHYZB-2020-005

2、项目内容：宁德市疫情防控医疗仪器设备采购项目（详见竞争性谈判文件及谈判项目一览表)

3、竞争性谈判文件获取取方式：本项目供应商直接通过公告网页直接下载方式获取。

4、谈判保证金：本项目谈判保证金统一为人民币贰拾万元整（￥200000元）。须在谈判保证金转账凭证上注明项目编号，以便更有效地对谈判保证金进行到账核实及退还。(注：谈判保证金应于递交响应文件截止时间前汇出至竞争性谈判文件载明的谈判保证金专户，否则视为谈判保证金未提交。考虑跨周末期间款项无法及时到账，因此谈判前是否提交谈判保证金以供应商提供的企业账户汇款凭证（据）为准。)

5、递交响应文件截止时间：2020年2月16日13：30 （北京时间）

6、谈判时间：2020年2月16日13：30（北京时间）

现场递交响应文件和谈判地点：福建省鸿远招标有限公司开标大厅【宁德市蕉城区蕉城南路40号锦绣名苑1幢1907室】

7、谈判保证金专户： 开户全称：福建省鸿远招标有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司宁德分行

帐    号：35001682433052537321

8、有关本项目采购的相关信息（包括谈判文件若有修改补充），将通过宁德市卫生健康委员会官网（wjw.ningde.gov.cn）和福建省鸿远招标有限公司官网（www.fjshyzb.com）上发布竞争性谈判公告，请各供应商随时关注，以免错漏重要信息。

9、响应文件递交方式：供应商必须于谈判时间前递交按规定密封的纸质响应文件，未按规定递交纸质响应文件的，其投标将被拒绝。

10、本次项目依据福建省财政厅颁发的《福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》（闽财购〔2020〕3号）及《宁德市财政局转发福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》（宁财购〔2020〕2号）执行。

特别提醒:因疫情防控需要,前往谈判现场的供应商代表均需自行佩戴好口罩,做好防护措施,经体温测量无问题后才可允许进入福建省鸿远招标有限公司开标大厅。届时供应商只能派1人（法定代表人或授权代表）参加谈判。

- 采购人联系人：金先生

联系电话：0593-2299005、15160181526

招标代理联系人：叶先生

联系电话: 0593-2916316、18950525166

福建省鸿远招标有限公司

2020年2月14日

附：

# 谈判项目一览表

| 合同包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 最高单价限价（万元） | 是否限定进口 | 最高总价限价（万元） | 成交方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | ABS双摇三折病床 | 51 | 0.34 | 否 | 17.34 | 一次报价 |
| 2 | 2-1 | 不锈钢仪器车 | 23 | 0.2 | 否 | 4.6 | 一次报价 |
| 3 | 3-1 | 亚克力面三层治疗车 | 20 | 0.2 | 否 | 4 | 一次报价 |
| 4 | 4-1 | 抢救车 | 7 | 0.4 | 否 | 2.8 | 一次报价 |
| 5 | 5-1 | 双通道注射泵 | 114 | 0.7 | 否 | 79.8 | 一次报价 |
| 6 | 6-1 | 输液泵 | 56 | 0.7 | 否 | 39.2 | 一次报价 |
| 7 | 7-1 | 等离子体空气消毒机 | 50 | 0.6 | 否 | 30 | 一次报价 |
| 8 | 8-1 | 床单位消毒机 | 14 | 1 | 否 | 14 | 一次报价 |
| 9 | 9-1 | 电动病床 | 17 | 4.8 | 否 | 81.6 | 谈判报价 |
| 10 | 10-1 | 床边监护仪 | 74 | 2.5 | 否 | 203 | 谈判报价 |
|  | 10-2 | 中央监护工作站 | 3 | 6 | 否 |  |  |
| 11 | 11-1 | 除颤起搏监护仪 | 5 | 6 | 否 | 30 | 谈判报价 |
| 12 | 12-1 | 十二道自动分析心电图机 | 5 | 4.5 | 否 | 22.5 | 谈判报价 |
| 13 | 13-1 | 内镜清洗工作站 | 2 | 8 | 否 | 46 | 谈判报价 |
|  | 13-2 | 全自动内镜清洗消毒机 | 3 | 10 | 否 |  |  |
| 14 | 14-1 | 呼吸机 | 10 | 30 | 是 | 300 | 谈判报价 |
| 15 | 15-1 | 移动DR | 4 | 132.5 | 是 | 530 | 谈判报价 |
| 16 | 16-1 | 体外膜肺氧合系统（ECMO） | 1 | 130 | 是 | 130 | 谈判报价 |
| 17 | 17-1 | 纤支镜系统 | 2 | 200 | 是 | 400 | 谈判报价 |
| 18 | 18-1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 150 | 是 | 250 | 谈判报价 |
|  | 18-2 | 笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪 | 2 | 50 | 否 |  |  |
| 19 | 19-1 | 肺功能测试系统 | 2 | 50 | 是 | 100 | 谈判报价 |
| 20 | 20-1 | 血气分析仪 | 2 | 15 | 否 | 30 | 谈判报价 |
| 21 | 21-1 | 实时荧光定量分析仪 | 2 | 6 | 否 | 12 | 谈判报价 |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  | 2326.84 |  |

注：1、“一次报价成交方式”系指：经谈判小组对供应商提交的响应文件进行资格审查和实质性响应审查均合格且所投品牌型号、产品配置、交货期等方面均满足需求的供应商中，直接确定首次报价最低者成为该合同包的成交供应商；

“谈判报价成交方式”系指：经谈判小组对供应商提交的响应文件进行资格审查和实质性响应审查均合格且所投品牌型号、产品配置、交货期等方面均满足需求的供应商中，推选首次报价最低的3家供应商进入谈判环节，若合格供应商不足3家时，所有合格供应商全部进入谈判环节；再经谈判后由供应商在规定时间内提交最后的响应承诺及报价，由谈判小组一致推荐一名供应商为成交候选人。

2、本次谈判供应商必须以包为单位进行响应，谈判和合同授予也以包为单位。供应商可同时对多个合同包进行响应，也可能同时成为多个合同包的成交供应商，但每个合同包只产生一名成交供应商。

3、谈判报价不得超出竞争性谈判文件规定的各合同包及各品目号最高（单价）限价。谈判报价应包含所投货物所涉及的所有费用，包括货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、保修、外贸代理费（若有）、关税（若有）、本项目采购代理服务费等一切相关费用。

4、供应商报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在谈判报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

5、根据福建省财政厅颁发的《福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》（闽财购〔2020〕3号）及《宁德市财政局转发福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》（宁财购〔2020〕2号），本项目采购进口产品无需审批。

# 第二章 竞争性谈判须知

# 竞争性谈判须知前附表

本须知前附表的项号内容与《供应商须知》内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁德市疫情防控医疗仪器设备采购项目 采购人名称：宁德市卫生健康委员会 项目内容：详见《谈判项目一览表》 项目编号：FJSHYZB-2020-005 |
| 2 | 所有合同包供应商资格标准： 1.供应商须提供下列合格有效证件的复印件并加盖公章： （1）营业执照副本复印件； （2）法定代表人（或单位负责人）及授权代表的身份证复印件（正反面）； （3）法定代表人（或单位负责人）授权书原件(格式详见第五章“响应文件格式”)。 2.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并同时提供下列材料： A.提供具有良好健全的财务会计制度、依法缴纳税收、依法缴纳社保的承诺函； B.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料：供应商为代理商或经销商的应提供《医疗器械经营许可证》，供应商为生产厂商的应提供药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》。 3.提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录的书面声明；提供在谈判时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。 4.本项目由供应商自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺。 5.本次项目不接受联合体投标。 6.其他具体要求详见本章合格的供应商。 |
| 3 | 响应文件递交地址：宁德市蕉城区蕉城南路40号锦绣名苑1幢1907室开标厅 接收人：福建省鸿远招标有限公司工作人员 注：在递交响应文件时提供一份电子文件，作为存档使用 谈判时间：2020年02月16日13:30（北京时间） |
| 4 | 谈判保证金：本项目谈判保证金统一为人民币贰拾万元整（￥200000元）。 谈判保证金应于递交响应文件截止时间前汇出至竞争性谈判文件载明的谈判保证金专户，否则视为谈判保证金未提交。考虑跨周末期间款项无法及时到账，因此谈判前是否提交谈判保证金以供应商提供的企业账户汇款凭证（据）为准。 |
| 5 | 最高限价：详见《谈判项目一览表》，供应商报价超出最高限价的，按无效标处理。 |
| 6 | 评标标准和方法：详见“附：评定成交的标准和方法” |
| 7 | 招标代理服务费：本次项目招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时向福建省鸿远招标有限公司一次性付清。 |
| 8 | 招标项目监督部门：宁德市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组 |
| 9 | 响应文件胶装要求： （1）供应商须编制由本须知第11条规定文件组成的响应文件正本一本和副本九本；正本必须用A4幅面纸张打印胶装成册（可含产品彩页），应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）加盖骑缝章或逐页加盖公章；副本可以用正本的完整复印件，按规定胶装成册后加盖骑缝章或逐页加盖公章，并在封面标明“正本”“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 （2）供应商必须将加盖公章的响应文件正本全部内容扫描成电子版文件（以U盘或光盘存储），U盘或光盘上必须标注供应商名称，其中所有文件不做压缩处理、不设密码，与响应文件一同密封提交。 （3）供应商若对多个合同包进行响应报价的，无须分册制作响应文件，只须将多个合同包的响应材料制作成一套响应文本提交。 |
| 10 | 无效投标条款：凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，按无效投标处理： （1）未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的； （2）未按规定缴纳谈判保证金的； （3）供应商未按规定对投标进行报价； （4）响应文件中提供虚假或失实资料的； （5）不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款； （6）报价超过最高限价的； （7）不满足合格供应商资格条件的； （8）未在谈判时间前送达响应文件的； （9）交付时间、售后服务等商务条件不满足竞争性谈判文件要求的； （10）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应将其作为投标无效处理； （11）供应商存在串通投标行为的； （12）出现竞争性谈判文件无效投标规定的。 |
| 11 | 供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如发现供应商有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其投标资格，其谈判保证金将不予退还。定标后，采购人有权对成交供应商响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托辞拒绝核查或隐瞒真实情况。若合同履行过程中，发现成交供应商是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其成交供应商资格，并有权单方解除合同，其履约保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
| 12 | 供应商串通投标界定： 一、谈判小组在评标过程中发现供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并作出其无效投标的决定： (1)不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； (2)不同的供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； (3)由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加招标答疑会、缴纳或退还谈判保证金、开标的； (4)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任： (1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件； (2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件； (3)供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容； (4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动； (5)供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交； (6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交； (7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。 三、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）第三十七条规定，凡有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人； （4）不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异； （5）不同供应商的响应文件相互混装； （6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 13 | 重大偏差与细微偏差： 以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各供应商认真审阅。 （一）重大偏差： - 响应文件未按竞争性谈判文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； - 响应文件载明的招标项目作业时间限低于竞争性谈判文件规定的； - 明显不符合技术规格、技术标准的要求； - 响应文件载明的验收标准和方法等不符合竞争性谈判文件的要求； - 响应文件中附有采购人不能接受的条件； - 不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性条款。 注：供应商的响应文件若有上述情形之一的，认定为未对竞争性谈判文件作出实质性响应，作无效投标处理。 （二）细微偏差：响应文件在实质上响应竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。 谈判小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照竞争性谈判文件竞争性谈判须知的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该供应商的认定。 注：谈判小组判定重大偏差、细微偏差是依据响应文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 14 | 供应商须保障采购人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专 利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 15 | 本次采购货物属于福建省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控使用，根据《福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》（闽财购【2020】3号），本项目仅参考政府采购竞争性谈判采购方式程序进行。 |

附：评定成交的标准和方法

一、谈判小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建谈判小组。

1.2本项目谈判小组（以下简称“评委”）根据《福建省财政厅关于做好疫情防控期间政府采购有关工作的通知》（闽财购〔2020〕4号）文件精神并结合本次项目情况由采购单位负责组建。

1.3谈判小组负责具体谈判和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是谈判文件和响应文件，谈判文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4谈判小组应按照谈判文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交供应商。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体谈判小组成员应按照谈判文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交供应商候选人或根据采购人授权确定成交供应商后要服从评审报告。

二、谈判程序

2.1谈判程序按照谈判文件第二章第2节“竞争性谈判须知”第13条“谈判程序以及评定成交的标准”的相关条款规定执行。

2.2本项目谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，经谈判小组对供应商提交的响应文件进行资格审查和实质性响应审查均合格且所投品牌型号、产品配置、交货期等方面均满足需求的供应商中，推选首次报价最低的3家供应商进入谈判环节，若合格供应商不足3家时，所有合格供应商全部进入谈判环节；再经谈判后由供应商在规定时间内提交最后的响应承诺及报价，由谈判小组一致推荐一名供应商为成交候选人。

2.3根据《福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》闽财购【2020】3号文件精神，本项目属于疫情防控采购项目，则每个合同包提交最后报价的供应商可以为1家。

2.4只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加评定成交的最后价格排序和成交候选人推荐。

三、评审和成交候选人推荐

3.1谈判小组将对提交最后报价的合格供应商的响应承诺和最后报价进行评审，并推荐成交候选人。如果谈判项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体评审的标准和方法如下：

3.1.1合格供应商提交的最后报价称为报价评审价。

3.1.2谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，在同等条件下按照最后报价评审价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。如果成交候选人出现并列相同的最低评审价，则按照以下方式和顺序进行处理：

（1）谈判文件可以约定出现并列最低评审价情形时的优先顺序规则，具体规则为：优先考虑对本项目全部合同包进行响应（或响应数量最多）且承诺交货期最短的供应商。

（2）响应的合同包数量和交货期均相同时，则通过随机抽取方式确定优先顺序。

四、评审报告

4.1谈判小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（三）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（四）提出的成交候选人的名单及理由。

4.3评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响谈判小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还谈判保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他谈判程序规定、要求等内容：

无。

一、说明

1.适用范围：

1.1适用于谈判文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指谈判文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见谈判文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性谈判采购活动的代理机构，具体见谈判文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照谈判文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应谈判的供应商。

2.4“供应商”指按照谈判文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“法定代表人（或单位负责人）”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的法定代表人（或单位负责人）或由其授权的委托代理人，即法定代表人（或单位负责人）授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性谈判须知前附表第2项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应谈判：否。

4.参与竞争性谈判费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性谈判所涉及的一切费用。

二、竞争性谈判文件

5.竞争性谈判文件的组成：

5.1竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或谈判邀请书）

第二章 竞争性谈判须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者谈判小组在采购过程期间对谈判文件所作的澄清、修改或补充，均构成谈判文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性谈判文件的澄清、补充或修改：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正通知，则更正通知及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性谈判文件的澄清、补充或修改等）作为谈判文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正通知作为采购人、采购代理机构或谈判小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注，以免遗漏。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照合同包号，对竞争性谈判文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应谈判，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容和要求，按谈判文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性谈判须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性谈判须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）谈判响应声明

（2）资格证明文件

（3）技术和商务要求响应表

（4）售后服务承诺或其他响应承诺资料

（5）报价一览表（首次报价）

9.谈判保证金：

9.1供应商应在参加竞争性谈判之前按竞争性谈判须知前附表第5项规定的金额、形式等要求提交谈判保证金。

9.2谈判保证金为响应文件的重要组成部分之一。谈判保证金用于保护本次谈判活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交谈判保证金的，其响应文件将被否决。

9.3谈判保证金退还：

9.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织谈判采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成谈判保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于谈判保证金退还的其它要求见竞争性谈判须知前附表第5项。

9.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其谈判保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出谈判的；

(6)供应商假借以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及谈判文件中规定的其他谈判保证金不予退还的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

10.纸质响应文件基本编制要求：

10.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性谈判须知前附表第6项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

10.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“法定代表人（或单位负责人）”，则其响应文件中还必须提供“法定代表人（或单位负责人）授权书”。

10.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

10.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合谈判文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

11.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交

11.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于  年 月 日 时 分之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

11.2供应商应当在谈判文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达谈判文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组将不予接收。

11.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或谈判小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“法定代表人（或单位负责人）”，则还必须提供“法定代表人（或单位负责人）授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或谈判小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或谈判小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

11.4供应商在谈判过程中根据谈判小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“法定代表人（或单位负责人）”，则还必须提供“法定代表人（或单位负责人）授权书”），或者加盖供应商单位公章。

11.5根据《福建省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》闽财购【2020】3号文件精神，本项目属于疫情防控采购项目，则每个合同包提交最后报价的供应商可以为1家。

四、竞争性谈判

12.评审和谈判基本准则

12.1对所有供应商的评审和谈判，都采用相同的程序和标准。

12.2谈判及评审过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行，谈判小组将根据供应商的响应文件，按谈判文件规定的谈判程序和评定成交标准进行评审和谈判，并推荐成交候选人。

13.谈判程序以及评定成交标准

13.1采购人将根据项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组将根据谈判文件规定的程序、评定成交标准等内容对供应商进行评审、谈判。

13.2 在进入谈判阶段之前，谈判小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对谈判文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被谈判小组否决，按无效处理，不进入谈判阶段，谈判小组将告知有关供应商。

13.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应谈判文件要求，谈判小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按谈判文件规定由供应商代表签字，或未按谈判文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)供应商未按谈判文件规定提交谈判保证金的；

(5)响应内容与谈判采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交供应商合同项下的义务；（由于谈判项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合谈判文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了谈判文件规定的最高限价、出现技术参数条款负偏离、出现第三章商务条件或配置要求负偏离等任一条款的）。
  13.2.2其他情形
   详见《竞争性谈判须知前附表》第11项无效投标规定。谈判小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

13.3谈判小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

13.4只有资格审查和实质性响应审查合格且所投品牌型号、产品配置、交货期等方面均能满足项目需求的供应商才能进入谈判阶段。谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的合格供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。谈判过程中对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

13.5合格供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“法定代表人（或单位负责人）”，则还必须提供“法定代表人（或单位负责人）授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13.6谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间（正常不超过15分钟）内提交响应承诺和最后报价。

13.7最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照谈判小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，谈判小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

13.8谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，在同等条件下按照最后报价评审价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。如果成交候选人出现并列相同的最低评审价，则相应处理方式按照“竞争性谈判须知前附表”中专项附件：“评定成交的标准和方法”的相关条款规定执行。

13.9供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

14.授予合同的准则：

14.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性谈判文件要求，能够圆满地履行合同，且被谈判小组推荐为第一成交候选人的供应商。

14.2为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

15.确定成交供应商：

15.1采购人委托代理机构组织竞争性谈判采购活动的，采购代理机构在评审结束立即将评审报告送采购人确认。

15.2采购人在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价评审价最低的原则确定成交供应商。

16.成交通知:

16.1采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后1个工作日内向成交供应商发出成交通知书，同时向未成交供应商发布落标通知和废标理由（若有）。

16.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可直接确定排序在其之后的供应商为成交供应商并签订采购合同。

17.签订合同：

17.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起1日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交供应商应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。签订合同时成交供应商须向采购人提交中标产品的《第一类医疗器械备案凭证》或者《医疗器械注册证》。

17.2竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分

六、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

18.履约保证金

18.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交供应商在合同签订前，按照谈判文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%。

18.2谈判文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交供应商无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交供应商拒绝与采购人签订合同，该成交供应商将承担违法行为的法律责任。

## 第三章 谈判内容及要求

一、项目概况

本次采购项目参照“统招分签”的方式，由宁德市卫健委作为牵头单位统一组织谈判采购，确定各设备的成交结果后，由各相关医院分别与成交供应商签订设备采购合同，并按照竞争性谈判文件规定的支付方式支付相应的合同价款。

供应商必须保证所报货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，报价设备为全新原装未启封的设备。要求所报货物应具有配置齐全、性能稳定操作简便、安全等特点。供应商应根据竞争性谈判文件所提出的设备技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性价比的设备来谈判报价。以充分显示各供应商的竞争实力。

- 技术和服务要求（以下各设备的所有技术要求均为不允许偏离的实质性内容）

- 技术响应要求

- 本次谈判供应商必须以包为单位进行响应，谈判和合同授予也以包为单位。供应商可同时对多个合同包进行响应，也可同时成为多个合同包的成交供应商，但每个合同包只产生一名成交供应商。

- 供应商根据自身供货能力，按下表所需内容及设备主要技术参数要求并结合《谈判项目一览表》的最高单价对合同包进行合理响应，应选择下表规定的“优先采购品牌”或档次优于“优先采购品牌”的最优配置产品前来谈判报价。最低报价不是被授予合同的绝对保证，请供应商予以充分考虑。

- 若供应商未选择“优先采购品牌”中的品牌产品进行谈判响应，或者所投的其他品牌产品经谈判小组一致认定为不满足本次疫情防控隔离病房建设需求的，将视为未实质性响应竞争性谈判文件要求。

- 供应商须在首次响应文件中详尽列明所投设备的品牌、型号、单价、详细技术参数、相关产品图片彩页资料等，以便谈判小组进行审查，否则将可能做出不利的判定。

- 《宁德市定点医院新增隔离病房配套设备一览表》

| 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 总计（台/套） | 宁德市医院 | 闽东医院 | 柘荣县医院 | 蕉城区医院 | 屏南县医院 | 优先采购品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | ABS双摇三折病床 | 51 | 28 |  |  |  | 23 | 中山厚福，八乐梦，江汉 |
| 2 | 2-1 | 不锈钢仪器车 | 23 | 10 |  |  | 3 | 10 | 中山厚福，八乐梦，江汉 |
| 3 | 3-1 | 亚克力面三层治疗车 | 20 | 10 |  |  | 5 | 5 | 中山厚福，八乐梦，江汉 |
| 4 | 4-1 | 抢救车 | 7 | 3 |  |  | 2 | 2 | 中山厚福，八乐梦，江汉 |
| 5 | 5-1 | 双通道注射泵 | 114 | 60 | 30 |  | 4 | 20 | 史密斯，麦科田，迈瑞 |
| 6 | 6-1 | 输液泵 | 56 | 20 | 30 |  | 4 | 2 | 史密斯，麦科田，迈瑞 |
| 7 | 7-1 | 等离子体空气消毒机 | 50 | 25 |  |  | 10 | 15 | 新华，美美，迈尔，老肯 |
| 8 | 8-1 | 床单位消毒机 | 14 | 1 | 10 |  | 1 | 2 | 新华，美美，迈尔，老肯 |
| 9 | 9-1 | 电动病床 | 17 | 12 |  | 2 | 1 | 2 | 中山厚福，八乐梦，江汉 |
| 10 | 10-1 | 床边监护仪 | 74 | 40 | 20 |  | 4 | 10 | 迈瑞，上海光电，GE |
|  | 10-2 | 中央监护工作站 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 迈瑞，上海光电，GE |
| 11 | 11-1 | 除颤起搏监护仪 | 5 | 3 |  |  | 1 | 1 | 迈瑞，上海光电，GE |
| 12 | 12-1 | 十二道自动分析心电图机 | 5 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 迈瑞，上海光电，GE |
| 13 | 13-1 | 内镜清洗工作站 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 新华，美美，迈尔，老肯 |
|  | 13-2 | 全自动内镜清洗消毒机 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 新华，美美，迈尔，老肯 |
| 14 | 14-1 | 呼吸机 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 德尔格，哈美顿，马奎 |
| 15 | 15-1 | 移动DR | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | GE，西门子、飞利浦，岛津，锐珂 |
| 16 | 16-1 | 体外膜肺氧合系统（ECMO） | 1 |  | 1 |  |  |  | 马奎，美敦力，索林 |
| 17 | 17-1 | 纤支镜系统 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 奥林巴斯，富士能，宾得 |
| 18 | 18-1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | GE，西门子、飞利浦 |
|  | 18-2 | 笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19-1 | 肺功能测试系统 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 耶格，捷斯特，席勒 |
| 20 | 20-1 | 血气分析仪 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 雷度，沃芬，雅培 |
| 21 | 21-1 | 实时荧光定量分析仪 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 迈瑞，乐普，乐景 |

★特别提示：

1、因本项目设备品目繁多，部分合同包可能存在金额小利润微薄的情况，为确保项目尽快投入使用，提示所有的供应商应当对上表所有合同包积极响应，在同等条件下若全部响应或响应数量最多且承诺交货期最短的供应商将优先推荐为成交供应商。

2、若采用低端型号、低配、简配产品响应的供应商，将被直接否决谈判资格。

- 设备主要技术参数要求

合同包1、ABS双摇三折病床(带护栏、中控脚轮、床垫、餐板）   （51张）

一.规格:

(1) 整床尺寸:2200（±20mm）×980（±20mm）×500mm（±15mm），床面宽:850mm（±15mm）；

(2) 整体护栏长度:1420mm（±20mm）；

二.功能:

两摇杆系统实现各种体位，背部升降：0-70°±5°，腿部升降：0-40°±5°；

三.结构:

双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座均加厚用材，分别采用≥30×60×1.5mm、≥25×50×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重≥350kg，床体动态最大载重≥200kg；

四.部件:

(1)  ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置≥Φ8mm钢芯；

(2) ABS床头尾板（高低搭配）；采用工程塑料；

(3) 护栏，六支铝合金弯管支柱；加厚型航空铝开关和护栏上座，配以≥3mm厚冷扎钢板护栏下座，

(4) ≥五寸双面中控轮，四轮刹车；

(5) 床板采用≥1.2mm冷扎钢板，背部增加钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔；

五.床体配置:

(1) 床体四角配软性防撞胶；

(2) 床体四周配六个输液架插座；

(3) 床体两侧配八个可移动引流袋挂钩；

(4) 床体两侧与床尾共设置三个床垫防滑筋；

六.标准配置:

（1）8公分海绵加棕床垫壹张（环保棕）；

（2）点滴架一根；

（3）床头柜一个（ABS新料注塑）；

（4）杂物篓一个；

（5）餐板一个。

合同包2、不锈钢仪器车 （23张）

1、规格：≥530×460×960mm

2、材料: 两层台面，凹形设计,采用优质304不锈钢板冲压成型，板厚≥1.0mm。脚管≥￠25×1.2不锈钢管。

3、配置：一屉，装4个≥四寸包罩静音刹车万向轮。

合同包3、亚克力面三层治疗车  （15张）

1、台面尺寸：≥615×420×910mm

2、配置：主管≥￠30钢塑管。三层台面，上台面为亚克力面，耐磨，易清洁；下两层钢制喷塑台面，底层装防撞角。配≥两屉两桶，装≥四寸包罩静音刹车万向轮。

合同包4、抢救车  （5张）

1、外形尺寸：≥90×480×970mm

2、材质：整体采用ABS工程塑料注塑成型，四立柱为铝合金型材，台面凹设计，嵌软玻璃，配有利器盒。304不锈钢护栏，欧式护栏垫、输液杆。

3、性能及配置：上部≥三层抽屉，内有活动分格。下部对开门，内有隔板。抽屉标识牌插片，可标识抽屉内物品，带锁。抽拉式副工作台。配仪器支架、除颤板、电源插线板、氧气瓶支架。左侧工作区：置物盒。右侧污物区：污物桶。装有≥4寸刹车包罩静音脚轮。

合同包5、双通道注射泵  （114台）

简要技术参数要求：两个通道独立电源控制；自动识别规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器；种输液模式可选速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、微量模式等，速率最小0.01 ml/h递增，注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1%，全中文显示触摸屏，报警和再报警涵盖：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作。内置锂电池。

合同包6、输液泵  （56台）

简要技术要求：彩色触摸屏。全挤压指状蠕动方式。输注精度0.01ml/h或输注误差≤±5%。支持流速、时间、体重等多种输注模式。支持配置多通道输注工作站，可实现级联输注功能。内置锂电池续航时间≥10小时；当交流/直流电源停止供电时，输液泵应可自动切换为内置电池供电；支持输注完成、电池耗尽、即将关机、输注阻塞、管路上阻塞、级联失效、管路有气泡、无滴液、滴速过高或过低、待机结束等报警提示。

合同包7、等离子体空气消毒机  （50台）

1、应用场所:适用于医院二类、三类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境。

2、安装方式：壁挂式安装。

3、适用范围：≥100 m3

4、消毒效果：设备持续工作1小时，可使120m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%、30m3房间空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%；（要求提供检测报告）。

5、30 m3实验舱60min空气中的悬浮物洁净级别达到十万级（要求提供检测报告）。

6、负氧离子浓度：出风口处负离子浓度≥4.51x104个/cm3、臭氧残留量检测：出风口处臭氧浓度≤0.005mg/m3（要求提供检测报告）。

7、净化效果：甲醛CADR洁净空气输出比率≥390m3/h可去除苯、二甲苯、氨、TVOC等有害气体去除率达≥96%以上（要求提供检测报告）。

8、净化效果：颗粒物CADR洁净空气输出比率≥700m3/h、净化能效＞5m3/（w* h）、净化能效达到高效级、颗粒物去除率≥99.99%。

9、PM2.5一次性通过净化效率≥95%（要求提供检测报告）。

10、颗粒物累积净化量CCM≥12000mg、达到P4级（要求提供检测报告）。

11、等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥30000小时（要求提供证明材料）。

12、等离子体密度分布：1.8X1017～1.0X1018m-3（要求提供检测报告）。

13、人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。

14、显示要求：设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态及PM2.5。

15、多档风速可调：提供手动、智能、预约三种工作模式供采购人选择。

16、智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。

17、程控数量：程控程序数量不低于5组。

18、噪声dB（A）：	≤50dB。

19、电源要求：工作电源: AC220V±10 V,50/60Hz ;。

20、功率：≤130W。

21、产品证件：要求提供卫生安全评价报告、具有软件著作权证书。

合同包8、床单位消毒机  （14台）

技术参数及性能要求：用于病房病床、被褥、床单和床垫的臭氧消毒。臭氧消毒机使用寿命应不小于5000小时。每台配置2个以上消毒床罩。

合同包9、电动病床   （17张）

技术参数及性能说明

一、规格:

整床尺寸：2190（±10mm）×995（±10mm）×510/840mm（±10mm），床面宽：850mm（±15mm）；整体护栏总长度:1925mm（±10mm）；

二、功能:

四直线电机全自动实现各种体位，背部升降：0-72°±2°，腿部升降：0-36°±2°，床面高度升降调节：510-840mm（±10mm），整床前后倾斜:0-13°±1°；

背部X光拍片：背部床板采用X-ray无损透射材料，，适用于多种主流DR扫描设备；

手动CPR功能：断电操作，1秒极速放平背部床板；

一键式电动CPR：使整床快速恢复水平状态；

一键式心脏椅体位：灵活实现坐卧双姿转换；

一键式垂头仰卧：快速实现垂头仰卧体位；

三、结构:

结构：床体+钢塑整体底座，底座装饰盖采用ABS注塑工艺；床框采用≥30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重≥380kg，床体动态最大载重≥200kg；

背部床板增加矩形钢管加固；

四.部件:

直线电机采用国际品牌--电机系统；

液晶护士总控器,含电子角度显示，具备按键锁定功能，降低误操作概率，锁定安全；

侧护栏控制器,头部护栏两侧均设置体位控制器，按键触手可及，并可由护士总控器关闭操作权限，避免误操作；

床头尾板（高低搭配），采用全新纯正PE原材料整体一次吹塑成型；

全包围四护栏，上身护栏与床板保持同步升降；气弹簧辅助自动下降，下隐式收藏；护栏内嵌机械式角度显示器，实时显示背部床板、整床前后倾斜角度；

≥五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型；左右刹车脚踏两个，一脚制动；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料；

背部床板采用无损透射材料，床板背面钢管加固结构，带透气孔；其余床板采用≥1.2mm冷扎钢板，整体模压成型，四角平滑完整，；带模压凹槽和透气孔；

五.标准配置:

床体四角配≥Φ85mm防撞轮；

床体四角配四个输液架插座；

床体两侧配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；

床垫防滑筋一个，防止床垫在床板升降和整床侧翻时前后、左右滑动；

床头设置两个助力棒插座；

电源线收纳架一个，方便收纳，更整洁；

配备床底灯、后备电源（UPS），满足病床移动时或紧急情况下断电操作；

急停开关：当发生紧急情况的时候，可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施；

配备床垫一个、床头柜一个、餐板一个。

合同包10、床边监护仪及中央监护工作站 （74台监护仪，3个中央站）

本包包含74台监护仪和3个中央监护工作站。监护仪基本监护功能参数应包括心电、呼吸、脉搏、血氧饱和度、无创血压、体温。所提供产品应包含主机及实现上述功能的所有原厂配件。主机配有内置原厂配套电池。监护仪主机和显示屏一体化设计，屏幕大小≥10.4英寸；采用高分辨率彩色TFT液晶触摸屏显示和操作，具有手写输入功能。心电的测量共模抑制比均≥95dB,频率范围在0.05-150Hz；呼吸的测量阻抗范围220Ω-4000Ω，计数范围：0-150次／分钟；心率的测量范围在0,15-300次/分，准确度±2次／分钟；血氧饱和度的测量范围：50%SpO2-100%SpO2。脉率范围：0,30-300次／分钟；无创血压的测量模式：手动、连续、定时、PWTT等模式，测量范围：0-300mmHg.准确性：±3mmHg；体温测量范围0℃至45℃，测量准确度：±0.1℃(25℃≤TEMP≤45℃),±0.2℃(0℃≤TEMP≤25℃)。支持通过有线网口、无线、遥测三种方式连接中央监护仪。

中央监护工作站应提供与所投监护仪同一品牌，并且是最新版本。软硬件配置必须满足采购人要求。

合同包11、除颤起搏监护仪  （5台）

符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。裸机可承受0.75m跌落冲击。具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。

技术规格要求：具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。除颤后充电至200J<5s。具备CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。监护功能应满足5导ECG、血氧饱和度和无创血压监测。外置锂电池1块。具备生理报警和技术报警功能。支持AED中文语音提示。单台供货清单应包括主机、配套锂电池、记录仪、心电导联及延长线和体外除颤电极板附件包。

合同包12、十二道自动分析心电图机  （5台）

技术参数及配置要求：≥7英寸高分辦率可翻转彩色液晶显示屏，同屏显示5秒12导心电波形，内置高精度热阵列打印支持12道打印，具备同屏12道心电波形冻结功能，具备解析结果屏幕显示功能，大于400份心电文件的内部存储并支持存储卡扩展，内置12导心电分析程序，支持有线、无线网络连接功能。

- 合同包13、内镜清洗工作站及内镜全自动清洗消毒机 (2套工作站，3台内镜消毒机)

- 13-1、内镜清洗工作站（软镜） （2套）

1.清洗槽、洗消台面及干燥台面

1.1、内镜清洗工作站：清洗槽、台面、干燥台、功能背板、清洗消毒槽及功能背板使用高分子复合材料，可进行内镜的全浸泡。

1.2、清洗槽及背板总高1500mm以上。

1.3、洗消槽规格：方槽。外形≥长1000mm×宽750mm，内径≥长400mm×宽450mm×深200mm。

1.4、干燥台规格：长1000mm×宽750mm×高1600mm±10 mm（离地高度），厚度≥50mm。

2.功能背板：采用高分子复合材料吸塑成型，厚度≥5mm，表面附抗菌材料。

3.台面支架技术要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.5mm，高≥800mm，台面支架进行防锈喷塑处理。

4.柜门材质要求：彩色钢化玻璃。

5.不锈钢水龙头和落水器技术要求：不锈钢水龙头采用全优质SUS304不锈钢材质，360度旋转式设计，有冷热水接口，多层防腐防锈处理。落水器采用全优质SUS304不锈钢材质。

6.全自动循环灌注系统：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷。

注水注气系统采用分离式设计。快速插接头设计。

7、采用液晶中文显示屏，电器与控制系统均独立设计，全自动灌注器灌注最大压力≤0.3Mpa，循环水量≥1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。

8.管道自身消毒功能。

9.供气系统技术要求：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能。

- 13-2、全自动内镜清洗消毒机  (3台)

1、门的结构：应采用钢化玻璃门压合结构

2、自动开关门装置，并设有门脚踏开关。

3、水过滤器：最少设置2级水过滤器。

4、清洗液、酒精计量装置：用蠕动计量泵，计量精度≤1%。

5、拥有测漏功能：应配置全程适时内镜测漏监控装置。

6、槽体：单缸设置，可同时至少清洗一条软式内镜。

7、自身消毒功能。

8、加强消毒功能：可对消毒时间进行设置，能用于消毒传染病人检查后的内镜。

9、软镜内通道循环泵：应设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气/注水和活检、吸引管腔。

10、清洗消毒装置：设有底部和顶部两级喷淋装置,清洗更彻底、无死角。

11、消毒方式：采用可重复性消毒剂，戊二醛、领苯二甲醛或过氧乙酸均可。

12、报警内容：应设有消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警。

13、具备过程数据打印。

14、应具备消毒剂自动取样以及自动对消毒液进行添加和排放功能，可自动加热消毒剂。

15、显示屏：≥4.3寸彩色中文触摸屏显示屏。

16、具备管理员权限设置：。

17、适用范围广，能够清洗各种品牌的软式内镜。

18、排水装置：应采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

19、单台标准配置：主机1台；内镜接头1套；外置双级滤壳1个；0.45μm过滤器滤芯2个；0.2μm过滤器滤芯1个。

合同包14、呼吸机 （10台）

呼吸机技术参数及配置要求：原装进口，满足成人、儿童的通气要求。中文操作界面，彩色触摸屏，内置蓄电池供电时间不少于60分钟。基本通气模式应涵盖：VCV/IPPV/VC、PCV /BiPAP/PC、PRVC /Autoflow/VV+/PCV-VG、PS(压力支持通气)、SIMV(PC+PS)、SIMV(VC+PS)、SIMV(PRVC+PS)、SPONT/CPAP 、PEEP、智能后备通气和双水平正压通气。具备智能吸痰支持功能和顺应性补偿功能。流量传感器应可永久使用。

基本监测项目应包括吸入潮气量、呼出潮气量、总呼吸频率、机械通气频率、自主呼吸频率、机械分钟通气量、自主分钟通气量、分钟泄漏气量、气道峰压、平台压、平均压、PEEP、分钟平均压、吸气时间、吸呼比、吸入氧浓度、压力、流量、容量与时间的波型、动态顺应性、静态顺应性、气道阻力、呼吸力学环图、浅快呼吸指数、肺弹性等，并具备相应报警功能。具备肺牵张指数监测。每台呼吸机配置应含有主机、空压机、高压空气管5米（含接头）、高压氧气管5米（含接头）、支持臂、湿化器固定器、呼吸机小车、氧电池和湿化器。

合同包15、移动DR  （4台）

设备用途:主要用于床旁X线摄影，可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影，要求定位方便快速、灵活准确。摄影资料可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以并负责连接至医院PACS网络。基本性能和配置要求：X光设备主要部分应为原装进口。配备1块不小于14x17英寸的原厂原装进口非晶硅/碘化铯无线型平板探测器，平板电池2块（含电池充电器）。设备主机电动移动速度:≥5km/h，具备碰撞感受器。最大标称功率≥16KW；最大输出功率≥32kW；最大电流≥400mA;具备遥控曝光控制器和曝光手闸。X线球管阳极热容量:≥300kHu，平板探测器采集浓度分辨率:≥14bit。成交供应商应免费提供6个可移动射线防护屏。

合同包16、体外膜肺氧合系统 （ECMO，1套）

产品要求：原装进口，所投产品的系统构成必需包括同品牌原装离心泵(含主机、马达、流量计、手摇驱动柄等)、血氧饱和度与血细胞容量测定系统（SvO2、SaO2、Hct）、空氧混合器、ACT活化凝血时间测定仪、医用物理升温仪和体外生命支持系统专用架车等，同时必须免费提供1套完整的配套耗材套包。ECMO耗材套包必需是福建省阳光平台挂网产品，并提供完整挂网信息截屏依据。

合同包17、纤支镜系统 （2套）

产品要求：原装进口。所投产品必须包括原厂最新型号的电子图像处理器（含医学图像处理软件）、医用内窥镜用冷光源、2根高清型电子支气管镜，2根治疗型电子支气管镜；同时配备26寸监视器和台车。医学图像处理软件应提供在国内上市的所有的软件功能。负责与医院信息平台对接。

- 合同包18、床边彩超

18-1、彩色多普勒超声诊断系统（1套）

- 彩色多普勒超声诊断系统专为临床超声可视化应用而设计，包括重症，急诊，围术期麻醉，心脏，腹部，肺部，神经，外周血管，浅表组织与小器官，介入引导，腔内、妇产等全面应用。

- 2.1人机工程学设计：高分辨LED显示器≥21.5英寸，≥9.9 英寸液晶触摸屏，硬盘≥500GB，中、英文显示和输入。

2.2乳腺智能工具包：自动描记功能对组织结构进行测量，并通过BI-RADS分级对乳腺动态评估，备注病变结构特征并生成工作表。

2.3扫描助手

2.4膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积。

2.5产科自动测量：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果。

2.6测量分析及软件包：包括腹部、妇产、血管、小器官以及心脏等全面的测量及分析计算功能，实时多普勒自动包络、测量和计算功能。

2.7能量多普勒成像。

2.8脉冲波多普勒成像。

- 3、弹性成像技术

- 4、宽景成像技术

- 5、颈动脉内中膜自动测量

- 6、自动心功能测量

7、实时解剖M型/曲线解剖M型

8、组织多普勒/定量分析

9、心脏负荷成像

10、调幅式造影成像

11、甲状腺智能工具包：测量甲状腺结节大小，评估甲状腺病变结构特征并在工作表中体现。

12、穿刺针增强显影技术

13、智能随访工具包

14、4D实时容积成像软件

- 宽频凸阵探头，用于腹部、妇产、泌尿等应用

- 成人心脏探头，用于心脏、经颅多普勒、腹部

- 宽频线阵探头，用于小器官、血管、小儿、整形外科等

- 宽带腔内微凸阵探头，用于妇科、产科、泌尿科等

- 超声工作站一套

18-2、笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪（2套）

1、设备使用单位：发热病房

2、设备用途说明：腹部、心脏、妇产科、泌尿科、新生儿、 术中、介入、血管、浅表组织与小器官。所配软件为该机型的最新版本。

3、主要规格及系统概述：

3.1≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，扫描方式：逐行扫描，高分辨率

3.2数字化通道≥1024通道

3.3可视可调系统动态范围≥120db

3.4超声系统最大探查深度≥33CM

3.5具备实时三同步成像

3.6具备方向性能量图（DCA）

3.7具备线阵探头凸型扩展技术

3.8具备穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可实时调节

3.9具备AUTO IMT颈动脉中内膜测量技术

3.10具备轨迹球操作功能

3.11具备中文操作界面, 中文输入（包括报告、注释等）

3.12具备内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥0.5小时）

3.13所配软件为新版本

4、具备一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元功能

5、USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

6、动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通  PC 机上直接观看图像

7、内置固态硬盘≥128GB

8、专业化移动式台车（操作台可上下升降≥14cm）

9、扩展连接三个探头接口

10、每套标配成人心脏探头、成人腹部探头各1把

11、二维灰阶显像主要参数：

11.1探头具备可操控按键

11.2扫描帧速率≥40 帧/秒

11.3扫 描 线帧线密度≥230超声线

11.4灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥60秒

11.5具备预设条件功能：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件

12、频谱多普勒：最大测量速度：PWD：血流速度≥8.0 m/s， CWD:   血流速度≥14.0 m/s，最低测量速度：≤5.0mm/s(非噪声信号)，电影回放：≥60秒，具备彩色增强功能。

合同包19、肺功能测试系统技术参数  （2台）

基础配置清单应包括：主机、流速传感器、肺功能测试系统软件、计算机（包括喷墨打印机）、台车、标准定标筒和耗材若干。

具备基础肺通气功能检查,至少包括如下分析项目:吸气肺活量(VCIN);深吸气量(IC);补呼气量(ERV);每分钟通气量(MV);呼吸频率(BF);补吸气量(IRV);呼气肺活量(VCEX);最大肺活量(VC MAX);用力肺活量(FVC);每分最大通气量(MVV);最大通气量时潮气量(VT MVV);最大通气量时呼气频率(BF MVV);最大通气量持续时间(TIME MVV);半秒量(FEV0.5);一秒量(FEV1); 二秒量(FEV2);三秒量(FEV3);流速容量环的MVV(FEV1*30)等参数。具有气道反应性试验测试功能。支持脉冲或持续雾化给药模式。

流速容量传感器应采用数字化双向压差式，永久寿命设计。具有中国人预计值系统，中文操作系统。具备训练程序和动画程序软件，支持自由个性的报告格式。具备病人数据库管理系统,信息共享端口。系统控制部分要求内存≥2G,硬盘≥500G ,≥21”液晶显示器,彩色喷墨打印机，具有远程网络维修和诊断系统。安装的所有软件应使用最新版本，且提供终身免费升级。

合同包20、血气分析仪 （2台）

1、进样方式：自动进样 。

2、测试时间：从吸样到显示结果≤60秒。

3、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu等 。

4、计算参数：cH+，HCO3-act，BE(ecf)，ctCO2，sO2(est)，AnGap等,计算参数≥20项。

5、标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种。

6、定标方式：自动定标。

7、测试卡：常温或冷藏保存，即取即用。

8、质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控。

9、操作界面：彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程。

10、内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个。

11、仪器内置二维条码扫描仪或热敏打印机 。

12、数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统。

13、数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接DMS数据管理系统。

合同包21、实时荧光定量分析仪  （2台）

1、方法学：化学发光法。

2、样本类型：人类血清、血浆、全血、尿液、脑脊液。

3、光谱范围：340nm~650nm。

4、试剂位：≥6个。

5、样本位：≥6个，批量处理模式。

6、正常工作条件：环境温度：10℃~30℃、相对湿度：≤70%、海拔高度：≤2000m、远离强磁场干扰源。

7、供电电源：电压：交流220V±10V。

8、开机预热时间：不少于30分钟。

9、功能：采购人可以通过人机对话指令，使仪器自动完成不同样品、测试项目的分析任务；仪器具备自检功能；仪器对操作错误、机械及电路故障具有相应提示。

10、可以与计算机相连，实现实时数据相连。

- 商务条件（适用于所有合同包）

- 1、交付地点：采购人指定地点  
2、交付时间：合同签订后14个日历日内必须完成所有设备的交付使用
3、交付条件：验收合格后，交付各相关医院使用

4、是否收取履约保证金：是。说明：成交供应商在签订采购合同前，谈判保证金自动转为履约保证金使用，招标代理机构在收到采购使用单位的书面通知及验收合格报告后一次性无息退还。
5、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见谈判文件 |

6、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 全部货物验收合格后支付95% |
| 2 | 5 | 验收合格一年后支付5% |

（一）服务要求

1、安装调试要求:

1.1由成交供应商负责设备的现场安装和调试，在接到使用单位通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由使用单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2在设备的安装、调试、试运行期间，成交供应商安装调试人员一切费用自理。

1.3成交供应商安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由成交供应商负责。

1.4成交供应商提供的设备、材料及施工用具，在进入安装地现场后的保管，由成交供应商负责；成交供应商在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由成交供应商负责。

1.5设备如需与医院原有设备（或系统）对接，成交供应商应免费提供对接接口。

- 验收标准和验收方法

- 2.1 设备进场安装调试完成一周后进行验收。

- 2.2 验收标准：设备按国家相关标准、谈判文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则成交供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

- 2.3 验收程序：货物验收分成交供应商出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

- 2.3.1出厂检验：成交供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合2.2验收标准的要求。

- 2.3.2安装调试检验：设备安装、调试过程，成交供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和谈判文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

- 2.3.3最终验收：设备安装、调试结束后，由成交供应商负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第2.2款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

- 2.4 成交供应商对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由成交供应商承担并负责办理相关手续。

- 2.5 本章节《谈判内容及要求》内容只提及产品主要配置，成交供应商应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因成交供应商提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由成交供应商负责免费提供，且每逾期一天，成交供应商须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

- 2.6 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

- 2.7 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

- 3、质保期和售后服务要求

- 3.1 本项目设备质保期为所有货物验收合格后1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定）；从验收合格双方签字之日起计算，保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换；在质量保修期结束前1个月内，成交供应商须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

- 3.2 在质量保证期内设备运行发生故障时，成交供应商在接到采购人故障通知后48小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报采购人备案，其中发生一切费用由成交供应商承担。质量保证期内成交供应商有责任对设备进行不定期的巡查检修。

- 3.3 在保修期以后，保证采购人在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

- 3.4 成交供应商应提供售后服务承诺书，提供售后服务机构设置和售后服务专业人员配置等方面情况：提供维修中心详细地址及联系电话。

4、培训要求

4.1现场培训：成交供应商在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术。

4.2专门培训：成交供应商就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需安排2名技术人员，直到受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

4.3培训方式：技术培训、操作培训。

4.4此项费用应包含在投标总价中。

5、技术资料要求

成交供应商应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

成交供应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

成交供应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。

（二）违约责任

1、因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

2、在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为成交供应商违约，采购人有权从履约保证金中取得补偿（如有提交履约保证金的），并可进一步提出追索和索赔：

2.1成交供应商提供的产品实际情况与响应文件响应不符，或未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由成交供应商赔偿；

2.2成交供应商提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规，不能享受原厂或原厂认可的售后维修机构售后服务的；

2.3成交供应商逾期交货（包括整修、返工、补交或由需方提出更改、成交供应商承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，按合同价格的百分之一偿付违约金，逾期3天（不含）以上的直接没收履约保证金；

2.4成交供应商不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），直接没收履约保证金并承担一切后果；

2.5成交供应商未能按合同规定履行其义务的；

2.6在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的；

3、本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由成交供应商自己或在响应文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为成交供应商违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

4、成交供应商履行义务不符合合同约定时，采购人有权扣减尾款。

5、因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

6、若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

7、在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

8、本谈判文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

四、其他事项

1、除谈判文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但谈判文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1、报价要求：

A、谈判报价不得超出竞争性谈判文件规定的各合同包及各品目号最高（单价）限价。谈判报价应包含所投货物所涉及的所有费用，包括货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、保修、外贸代理费（若有）、关税（若有）、本项目采购代理服务费等一切相关费用。

B、除非有特殊需要，谈判文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，供应商若对以上情况要求了解，经采购人同意后，可以到使用地勘查，费用自理，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。供应商在现场勘察所发生的一切费用及事故由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

2.2合同签订前，供应商提交的谈判保证金必须汇达本项目指定的保证金账户，若汇款期间自行中断转款，采购人直接取消其成交资格，并有权要求其承担一切后果。

第四章 合同主要条款及格式

（参考文本）

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合谈判文件第三章规定填列相应内容。如果双方使用谈判文件第三章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；谈判文件第三章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的磋商结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2谈判文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                 乙方：

住所：                                 住所：

单位负责人：                             单位负责人：

委托代理人：                             委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                 账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五章  响应文件格式

注释： 1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制谈判文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。 2、除谈判文件另有规定外，谈判文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；谈判文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；谈判文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

宁德市疫情防控医疗仪器设备采购项目

# 响应文件

(正本/副本)

项目名称：

项目编号：

合同包：

供应商名称：

地     址：

日     期：

# 目  录

1：谈判响应声明...............................................................页码

2：资格证明文件...............................................................页码

3：技术和商务要求响应表.......................................................页码

4：售后服务承诺或其他响应承诺资料.............................................页码

5：合同包1报价一览表（首次报价）.............................................页码

6：合同包2报价一览表（首次报价）.............................................页码

.......

合同包21报价一览表（首次报价）............................................页码

供应商须根据自身所投的合同包情况，自行编辑目录及页码方便谈判小组评审

谈判响应声明

致：福建省鸿远招标有限公司

1.根据贵方为   项目（项目编号:     ）的采购通知（或谈判邀请书），我方签字代表    （全名、职务）   经正式授权并代表的供应商       （供应商名称、地址）提交包含下述内容的响应文件纸质文本正本一本，副本九本及电子文档1套。

（1）谈判响应声明

（2）资格证明文件

（3）技术和商务要求响应表

（4）售后服务承诺或其他响应承诺资料

（5）报价一览表（首次报价）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性谈判文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性谈判文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性谈判文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性谈判文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照谈判文件要求提交谈判保证金。我方如果发生任何竞争性谈判文件中所述不予退还谈判保证金的情况，则我方的谈判保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目谈判采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次谈判活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

日   期：

资格证明文件

法定代表人（或单位负责人）授权书

福建省鸿远招标有限公司：

（供应商全称）法定代表人（或单位负责人）           授权  （供应商代表姓名）为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号：             ）谈判采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：              性别：         身份证号：

供应商代表：              性别：         身份证号：

单位：                    部门：         职    务：

详细通讯地址：            邮政编码:      电    话：

附：授权人和被授权人的身份证正反面复印件加盖公章

授权人

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签名签章：

日     期：

被授权人

供应商代表签名：

日     期：

### 法人营业执照副本

福建省鸿远招标有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已年检，真实有效。

（注：需复印包括能说明合格有效的内容，由单位加盖公章）

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

# 招标服务费承诺函

致：福建省鸿远招标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目（项目编号：          ）招标中投标，如获中标，我们保证按谈判文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的谈判保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

- 日      期：

- 近三年内无行贿犯罪记录证明说明函或承诺函

说明：本项目由供应商自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺（说明函或承诺函格式自拟），供应商未提供无行贿犯罪情形说明函或承诺函的，按投标无效处理。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

- 近三年无重大违法记录承诺函

项目名称：

项目编号：

致：福建省鸿远招标有限公司

根据中华人民共和国国务院第658号文件《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，特作如下声明：

一、我公司在投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

二、我公司若被采购人确定为成交供应商，同意并接受各单位或个人的监督审查。

三、经查实我方若有虚假声明，同意招标采购单位对其谈判保证金不予退还；并自觉接受政府采购管理部门的处罚，因在采购活动中出现违反本声明行为的给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。如谈判保证金不能弥补我公司对采购人造成的损失，我公司同意另行支付相应的赔偿。

四、我公司自愿将本声明作为响应文件的组成内容。

五、本声明自签署之日起生效。

此声明是由（供应商全称）                      以   （法定代表人或其委托代理人）         为全权代表的身份提交的。

注：“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日      期：

信用记录查询结果

致：福建省鸿远招标有限公司

现附上截至   年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（1）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（1）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

- 附：查询记录

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

- 日      期：

# 供应商提交资格证明材料

(格式自拟)

- 提供具有良好健全的财务会计制度、依法缴纳税收、依法缴纳社保的承诺函；

2、提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料：供应商为代理商或经销商的应取得《医疗器械经营许可证》，供应商为生产厂商的应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》；

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日   期：

# 技术和服务要求响应表

供应商名称：        （全称并加盖公章）                      项目编号：

| 合同包号 | 品目号 | 竞争性谈判文件规定的技术和服务要求 | 供应商响应的技术和服务 | 是否偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日    期：

注：

- 各供应商在填写技术和商务响应偏离表时应逐项一一填写，若所响应的技术和服务不满足竞争性谈判文件要求时，在是否偏离说明一栏中应明确标明，否则将视为虚假应标。

- 谈判文件不能详细列明采购标的的技术参数的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

# 商务条件和其他事项响应表

供应商名称：        （全称并加盖公章）                          项目编号：

| 条目号 | 竞争性谈判文件规定的商务条件要求及其他事项 | 响应承诺 | 是否偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日    期：

注：各供应商在填写技术和商务响应偏离表时应逐项一一填写，若所响应的商务条件不满足竞争性谈判文件要求时，在是否偏离说明一栏中应明确标明，否则将视为虚假应标。

售后服务承诺或其他响应承诺资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在谈判文件中对供应商需要提供的相关售后服务承诺或其他响应承诺资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照谈判文件要求提供相关售后服务承诺或其他响应承诺资料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据谈判文件的要求以及特点，提供相关售后服务承诺或其他响应承诺资料，格式自拟。

供应商代表：（签字）

供应商名称：（全称并加盖公章）

日  期：

报价一览表（首次报价）

（按单个合同包分别报价）

供应商名称:   （全称并加盖公章）                     项目编号∶

| 合同包 |  | 品目号 |  | 设备名称 |  | 品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地 |  | 规格型号 |  |  | 交货时间 |  |  |
| 数量 |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| 响应产品的具体技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、谈判报价不得超出竞争性谈判文件规定的各合同包及各品目号最高（单价）限价。报价应包含所投货物所涉及的所有费用，包括货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、保修、外贸代理费（若有）、关税（若有）、本项目采购代理服务费等一切相关费用。

2、该合同包的产品相关彩页、图片等证明材料附后。

# 谈判保证金退还申请函

致：福建省鸿远招标有限公司：

我司于      年      月     日参与贵司组织开标的项目编号为：             （项目名称：         ）的投标，我司于      年      月     日 以         (同城转帐、异城电汇)形式向贵司账户缴纳谈判保证金（大写        元）（小写￥      元），当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

公司所在地：      省       市       县

供应商代表：           联系电话：          （手机）         （固话）

供应商名称（盖公司公章）：

附：汇款凭证

注意事项：未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还谈判保证金的，福建省鸿远招标有限公司将不负法律与经济责任。

## 谈判保证金汇款凭证复印件

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

最终报价表

供应商名称:                                项目编号∶

| 合同包 |  | 品目号 |  | 设备名称 |  | 品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地 |  | 规格型号 |  |  | 交货时间 |  |  |
| 数量 |  | 最后单价（元） |  |  | 最后总价（元） |  |  |
| 承诺响应的技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表：       （签名并加按手印）

日     期：    年    月     日

注：此表由招标代理机构现场提供。经现场谈判后，供应商在规定时间内提交响应承诺和最终报价表并加按手印。